## 修订记录
时间 | 版本 | 修订人 | 修订内容
2017-02-16 | 1.0 | 张香焕 | 1.ERROR CommandCode is 0xDF, which means that the MCU should report the errors to IPC/SBC 2.Upgrade CommandCode is 0xE1 3.RequireVersion CommandCode is 0xE0 4.delete response frame in the table T-Cprotocal 5.edit error code in the table ERROR Code
2017-02-27 | 1.1 | 张香焕 | 1.帧格式中，发送帧，CommandCode后增加Parameter1， 结果帧中，Parameter1位于Status后。
2.若Parameter1为0，则表示该Parameter1没有具体的意义；若帧长度错误，异常结果帧中的Parameter1用0xFF填充
2017-03-07 | 1.2 | 张香焕 | 1.增加协议 具体增加的协议为：打开/关闭制冷泵-0x15，打开/关闭制冷风扇-0x16，设置稳态时报警报错参数-0x17，获取稳态时报警报错参数-0x18，获取TEC工作次数-0x19，设置PID配置参数-0x1A，获取PID配置参数-0x1B
2.更改CommandCode0x03,0x04的含义。 0x03:由设置报警上下限修改为设置目标温度最大最小值； 0x08:由获取报警上下限修改为获取目标温度最大最小值； 0x04：由设置报错上下限修改为预留状态； 0x09：由获取报错上下限修改为预留状态
2017-04-12 | 1.3 | 张香焕 | 主要修改内容： 增加汉语注释； 增加具体参数字节数的注释; 增加获取使能状态指令;
2017-06-14 | 1.4 | 张香焕 | 主要修改内容： 1.开/关 抽冷凝水泵控制指令 2.统一该文档中的错误码，使其和firmware中的错误码保持一致 3.增加对升级指令Parameter1的注释；
2017-11-23 | 1.6 | 张香焕 | 修改设置/获取PID配置参数的位置 完善错误码（20180326）
2018-07-26 | 1.7 | 张香焕 | 修改查询指令异常结果帧的帧格式。原格式为错误码+发送帧，现在修改为：错误码+当前温度值+发送帧
2018-07-26 | 1.8 | 张香焕 | 增加内部指令，用于擦除板卡是否使用过的flag,使其恢复到未使用的状态。命令码为0xDE
2019-01-02 | 1.9 | 张香焕 | 增加查询所有通道状态的指令，用于取代故障主动上报。即：原来主动上报的故障，现在通道查询指令，返回结果帧的方式返回给上位机，由上位机来判断当前的故障，并显示在界面上。（详情见标号第31条指令）
2019-04-02 | 2 | 张香焕 | 1.增加调试信息。查询当前的PWM值；查询所有通道的温度值；全功率（设置PWM值）---内部调试使用，需要提交测试时，会发邮件告知。 2.新增“不能关风扇”错误码，该类型错误码仅SP960/SP960XL使用。Firmware版本1.0.0.6及以上版本增加该错误码。具体见ERRORCODE文件
2020-08-11 | 2.1 | 张香焕 | 1.删除未使用的指令
2020-05-03 | 2.1 | 周志强 | 1.固件里面修改风扇策略，开启TEC工作风扇开始工作，关闭TEC时线风扇先吹1min，1min分钟后检测温度是否在20℃-30摄氏度，如果是就关闭风扇，否者就连续工作3min

## Introduction (hidden)
CommondCode | 1 | Require Version | Get the version of the firmware
| 2 | Set PID Parameters | Set the Kp\Ki\Kd | Object Unit
| 3 | Set Limited Temperature0 | Set the WARNING Limit | 0x0B | Temperature Control Board
| 4 | Set Limited Temperature1 | Set the ERROR Limit
| 5 | Set Target Temperature | Set the Target Temperature | Normal ResultFrame's param
| 6 | Enable/Disable T-C | Enable/Disable Temperature Control | 0x00 | normal result
| 7 | Get PID Parameters | Get the Kp\Ki\Kd
| 8 | Get Limited Temperature0 | Get the WARNING Limit
| 9 | Get Limited Temperature1 | Get the ERROR Limit | Refer to：
| 10 | Get Target Temperature | Get the Target Temperature | 《Communication Protocol-V1》
| 11 | Get Current Temperature | Get all channels' temperature(TBD:the sequence of channels) | 《Commands and Errors - V2》
| 12 | Set PT100 Origin Table | Set the PT100 Origin Table
| 13 | Set PT100 Adjust Table | Set the PT100 Adjust Table
| 14 | Set Board Adjust Table | Set Board Adjust Table
| 15 | Set Stage Adjust Table | Set Stage Adjust Table
| 16 | Set Delta | Set temperature difference of the unit of time | Yellow: means to be achieve right now
| 17 | Set Temperature Delta Limit | 设置单位时间内温度变化差值的上下限

## T-Cprotocal
1 (调试OK） | 查询firmware版本 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 1 Byte | CheckCode (2 bytes) |  | 举例说明： | 1.0.0.3001 0.0 0.0
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xE0 | 0x01 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 1 Byte | Parameter3 1 Byte | Parameter4 1 Byte | Parameter5 4Bytes | Parameter6 1 Byte | Parameter7 1 Byte | Parameter8 1 Byte | Parameter9 1 Byte | CheckCode(2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE0 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter…. | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE0 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
2 (调试OK） | 设置PID参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 1 byte | Parameter3 1 byte | Parameter4 4bytes | Parameter5 4bytes | Parameter6 4bytes | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x02 | 0x00 | channel num | segment num | P | i | d | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
3 (调试OK） | 设置目标温度范围（最大值/最小值） | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 (1 byte) | Parameter3 (4 byte) | Parameter4 (4 byte) | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x03 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp | LowLimitTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x03 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
4 （调试OK） | 设置当前温度上下限 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter…… |  |  | Parameter | CheckCode | CheckCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x04 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp |  | LowLimitTemp | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x04 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xxx
5 （调试ok） | 设置目标温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 (1bytes) | Parameter3 (4bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x05 | 0x00 | ChannelNum | TargetTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x05 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x05 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
6 （调试OK） | 使能/不使能 温度控制功能 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 (1 byte) | Parameter3 (1 byte) | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x06 | 0x00 | ChannelNum | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x06 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
7 （调试OK） | 获取PID参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | Parameter1 | Parameter2 (1byte) | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x07 | 0x00 | ChannelNum | segment num | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 (1byte) | Parameter3 (1byte) | Parameter4 (4byte) | Parameter5 (4byte) | Parameter6 (4byte) | checkCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | segment num | P | i | d | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x07 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
8 （调试OK） | 获取目标温度范围（最大值/最小值） | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x08 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4 bytes) | Parameter4 (4 bytes) | checkCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp | LowLimitTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter2… | CheckCode （2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x08 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
9 （调试OK） | 获取当前温度范围 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode | CheckCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x09 | 0x00 | ChannelNum |  |  |  | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter… |  |  | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x09 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp | LowLimitTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x09 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
10 （调试OK） | 获取目标温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0A | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4 bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0A | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | TargetTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0A | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
11 （调试OK） | 获取当前温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0B | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0B | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | CurrentTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2 | Parameter3… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0B | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | CurrentTemp | Launch Frame | 0xXX
18 （未联调） | 故障上报 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xDF | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | 0xXX
21 （联调） | 升级 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | CheckCode (2 bytes) |  | 其中： Parameter1 | 0x00 | 手动升级
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xE1 | 0x00 | 0xXX |  |  | 0x01 | 自动升级
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE1 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE1 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
22 （调试OK） | 开/关水冷泵 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode 2Bytes
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x15 | 0x01 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x15 | 0x00 | 0x01 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x15 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
23 （调试OK） | 开/关 温控风扇 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 Bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x16 | 0x01 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x16 | 0x00 | 0x01 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x16 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
27 | 设置PID配置参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | Parameter6 | Parameter7 | Parameter8 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1A | 0x00 | ChannelNum | target temperature | MAX_PID_OUTPUT | MIN_PID_OUTPUT | MAX_I_OUTPUT | MIN_I_OUTPUT | THRESHOLD | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1A | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1A | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
28 | 获取PID配置参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode 2 bytes
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1B | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | Parameter6 | Parameter7 | Parameter8 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1B | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | target temperature | MAX_PID_OUTPUT | MIN_PID_OUTPUT | MAX_I_OUTPUT | MIN_I_OUTPUT | THRESHOLD | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1B | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
29 | 获取当前通道使能状态 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode （2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1C | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 (1 byte) | Parameter3 (1 byte) | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1C | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode （2 bytes）
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1C | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
30 | 开/关 抽冷凝水泵 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 Bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1D | 0x00 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1D | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1D | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
| 清除板卡使用标示（内部指令，仅用作测试用） | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xDE | 0x00 | 0xXX | 55 AA 06 00 01 01 00 0B DE 00 14 73
31 | 查询所有通道状态 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | CheckCode (2 Bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1E | 0x00 | 0xXX
参数释义（以param2为例）：
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | checkCode (2 bytes) |  | Parameter2 | 0x0000 | bit0 =1，A通道制冷超时；bit1 =1，A通道加热超时；
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1E | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xXX |  |  |  | bit2 =1，A通道传感器异常；bit3 =1，A通道制冷反向；
bit4=1，A通道加热反向；bit5=1,ADC异常
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | checkCode (2 bytes) |  |  |  | bit6-bit15，预留
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1E | 0x01 | 0x00 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |  | Parameter3-Parameter5，分别对应BCD通道，各个bit代表各通道的相应故障，故障对应关系与Parameter2的一致
Note on B5: gg:查询firmware版本
Note on L9: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L12: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on M15: 作者: 通道号，目前只有4通道，1~4
Note on N15: 作者: 预留，为兼容PID分段的情况。
Note on L18: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L21: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B23: 作者: 设置目标温度的最大/最小值
Note on N24: 作者: 4bytes
Note on O24: 作者: 4 bytes
Note on L27: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L30: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N33: 作者: 4bytes
Note on P33: 作者: 4 bytes
Note on L36: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L39: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L45: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L48: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N52: 作者: 0：不使能； 1：使能； 其它值无效
Note on L55: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L58: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L64: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L67: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B69: 作者: 获取目标温度最大/最小值
Note on L73: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O73: 作者: 4bytes
Note on P73: 作者: 4 bytes
Note on L76: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L83: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O83: 作者: 4bytes
Note on P83: 作者: 4 bytes
Note on L86: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L92: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L95: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L101: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O103: 作者: 本版本，异常结果帧中，增加了温度值
Note on L104: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L114: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L117: 作者: 0x01：不满足升级条件。后面的errorcode 用来表明当前的状况
Note on L121: 作者: 代表通道号
Note on M121: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L124: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L127: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L130: 作者: 代表通道号
Note on M130: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L133: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L136: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N139: 作者: 4 bytes 目标温度
Note on O139: 作者: 4bytes PID输出最大值
Note on P139: 作者: 4bytes PID输出最小值
Note on Q139: 作者: 2bytes 积分输出最大值
Note on R139: 作者: 2bytes 积分输出最小值
Note on S139: 作者: 1byte 积分分离阈值
Note on L142: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L145: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L151: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O151: 作者: 4 bytes 目标温度
Note on P151: 作者: 4bytes PID输出最大值
Note on Q151: 作者: 4bytes PID输出最小值
Note on R151: 作者: 2bytes 积分输出最大值
Note on S151: 作者: 2bytes 积分输出最小值
Note on T151: 作者: 1byte 积分分离阈值
Note on L154: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L160: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O160: 作者: 0:不使能 1:使能 其它值无效
Note on L163: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on M166: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L169: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L172: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L175: 作者: 00：表示把相关flag置位为0，从而烧录板卡时，会写入默认值
Note on B177: 作者: 20190102日新增指令
Note on N180: 作者: 参数均用两个字节表示
Note on L181: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L184: 作者: 0x01：Exception Result Frame

## ERRORCODE
故障类型 | 故障码 |  | 故障名称 | 故障原因 | firmware处理 | 故障消除策略 | 备注
指令类异常 | 0x0 | 0x001 | CommandCode错误 | 帧格式错误/通信口问题 | 直接上报故障 |  | 1.目标温度超限类故障，不应该在客户端出现
| 0x0 | 0x002 | 帧长度错误 | 帧格式错误/通信口问题 | 直接上报故障
| 0x0 | 0x003 | Parameter1错误 | 帧格式错误/通信口问题 | 直接上报故障
| 0x0 | 0x004 | Parameter错误 | 帧格式错误/通信口问题 | 直接上报故障
应用类故障 | 0x0 | 0x101 | 目标温度超上限(A通道） | 1.设置的目标温度超过规定的范围上限，范围根据项目而定 2.设定的范围异常 | 超过该范围，直接上报故障，设置的温度值不生效，继续按照之前的情况运行
| 0x0 | 0x102 | 目标温度超下限(A通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障，设置的温度值不生效，继续按照之前的情况运行
| 0x0 | 0x103 | 当前温度超报错上限(A通道） | 1.当前温度超过正常范围的上限 2.设定的范围不合理 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x104 | 当前温度超报错下限(A通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x105 | A通道制冷超时 | A通道制冷规定时间内未达到目标温度 1.水冷泵/水冷风扇坏（冰箱风扇） 2.制冷液不足 3.TEC异常 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x106 | A通道加热超时 | A通道加热规定时间内未达到目标温度 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x107 | B通道制冷超时 | B通道制冷规定时间内未达到目标温度 1.水冷泵/水冷风扇坏（冰箱风扇） 2.制冷液不足 3.TEC异常 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x108 | B通道加热超时 | B通道加热规定时间内未达到目标温度 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x109 | C通道制冷超时 | C通道制冷规定时间内未达到目标温度 1.水冷泵/水冷风扇坏（冰箱风扇） 2.制冷液不足 3.TEC异常 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x10A | C通道加热超时 | C通道加热规定时间内未达到目标温度 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x10B | D通道制冷超时 | D通道制冷规定时间内未达到目标温度 1.水冷泵/水冷风扇坏（冰箱风扇） 2.制冷液不足 3.TEC异常 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x10C | D通道加热超时 | D通道加热规定时间内未达到目标温度 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x10D | A通道传感器异常 | 1.连续10次（时间约1s）读取的温度值均超过上下限 2.温度发生跳变，但温度值还在正常范围内 3.连续100次（10s)温度值不发生变化 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码 |  | 传感器异常类，分为两类。一类是作为环境温度检测的，只上报，不做紧急处理 一类是做检测用，出现问题，要上报，并做处理
| 0x0 | 0x10E | B通道传感器异常 | 同上 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x10F | C通道传感器异常 | 同上 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x110 | D通道传感器异常 | 同上 | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x111 | 通道号错误 | 通道号不在范围内，一般是[1,4] | 直接上报故障
| 0x0 | 0x112 | ADC异常 | ADC的状态不为OK（读取到的温度值为0，或者其它异常值） | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x113 | 冰箱温度异常 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x120 | 目标温度超上限(B通道） | 1.设置的目标温度超过规定的范围上限，范围根据项目而定 2.设定的范围异常 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x121 | 目标温度超下限(B通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x122 | 目标温度超上限(C通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x123 | 目标温度超下限(C通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x124 | 目标温度超上限(D通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x125 | 目标温度超下限(D通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x126 | 当前温度超报错上限(B通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x127 | 当前温度超报错下限(B通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x128 | 当前温度超报错上限(C通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x129 | 当前温度超报错下限(C通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x12A | 当前温度超报错上限(D通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x12B | 当前温度超报错下限(D通道） | 同上 | 超过该范围，直接上报故障
| 0x0 | 0x12C | A通道制冷反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x12D | A通道加热反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x12E | B通道制冷反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x12F | B通道加热反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x130 | C通道制冷反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x131 | C通道加热反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x132 | D通道制冷反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x133 | D通道加热反向 |  | 查询温控板状态时，结果帧返回该错误码
| 0x0 | 0x134 | 不能关闭风扇A |  | 该错误码仅用作SP960/SP960XL使用。上报条件：TEC在工作，收到关闭风扇的指令，firmware不关风扇，且返回错误码
| 0x0 | 0x135 | 不能关闭风扇B |  | 同上
| 0x0 | 0x136 | 不能关闭风扇C |  | 同上
| 0x1 | 0x137 | 不能关闭风扇D |  | 同上
| 0x0 | 0x200 | 平台A风扇转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x201 | 平台A泵转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x202 | 平台B风扇转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x203 | 平台B泵转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x204 | 平台C风扇转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x205 | 平台C泵转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x206 | 平台D风扇转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x207 | 平台D泵转速异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x300 | TEC_A异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x301 | TEC_B异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x302 | TEC_C异常（预留） | （预留）
| 0x0 | 0x303 | TEC_D异常（预留） | （预留）
Note on D24: 作者: 上报条件： 1.没有数据的时候 2.数据为0或者超过24位的数据时 上报该故障是否合理？
Note on B40: 作者: 该故障是否有存在的必要？ 如果要判断是否反向，是否要考虑环境温度？
Note on D40: 作者: 1.超过目标温度多长时间，认为反向？ 2.超过目标温度多少，认为反向？

## Sheet1
1 (调试OK） | 查询firmware版本 | Header |  | Length |  | Type | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Com Code | Param | CheckCode (2 bytes) |  | 举例说明： | 1.0.0.3001 0.0 0.0
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0x06 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xE0 | 0x01 | 0xXX
|  | Header |  | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 1 Byte | Parameter3 1 Byte | Parameter4 1 Byte | Parameter5 4Bytes | Parameter6 1 Byte | Parameter7 1 Byte | Parameter8 1 Byte | Parameter9 1 Byte | CheckCode(2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE0 | 0x00 | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX
|  | Header |  | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter…. | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE0 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
2 (调试OK） | 设置PID参数 | Header | Header2 | Length |  | Type | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Com Code | Param1 | Param2 | Param3 | Param4 | Param5 | Param6 | checkCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x02 | 0x00 | 0xXX | 0x00 | P | i | d | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x02 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
3 (调试OK） | 设置目标温度范围（最大值/最小值） | Header | Header2 | Length |  | Type | Index |  | Ob Unit | Com Code | Param1 | Param2 | Param3 | Param4 | CheckCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x03 | 0x00 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x03 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
4 （调试OK） | 设置当前温度上下限 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter…… |  |  | Parameter | CheckCode | CheckCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x04 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp |  | LowLimitTemp | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x04 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xxx
5 （调试ok） | 设置目标温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 (1bytes) | Parameter3 (4bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x05 | 0x00 | ChannelNum | TargetTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x05 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x05 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
6 （调试OK） | 使能/不使能 温度控制功能 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 (1 byte) | Parameter3 (1 byte) | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x06 | 0x00 | ChannelNum | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x06 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
7 （调试OK） | 获取PID参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | Parameter1 | Parameter2 (1byte) | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x07 | 0x00 | ChannelNum | segment num | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 (1byte) | Parameter3 (1byte) | Parameter4 (4byte) | Parameter5 (4byte) | Parameter6 (4byte) | checkCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | segment num | P | i | d | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x07 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
8 （调试OK） | 获取目标温度范围（最大值/最小值） | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | checkCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x08 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4 bytes) | Parameter4 (4 bytes) | checkCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x08 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp | LowLimitTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter2… | CheckCode （2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x08 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
9 （调试OK） | 获取当前温度范围 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode | CheckCode
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x09 | 0x00 | ChannelNum |  |  |  | 0xXX | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter… |  |  | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x09 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | HighLimitTemp | LowLimitTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x09 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
10 （调试OK） | 获取目标温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0A | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4 bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0A | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | TargetTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0A | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
11 （调试OK） | 获取当前温度 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0B | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 (4bytes) | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0B | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | CurrentTemp | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2 | Parameter3… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0B | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | CurrentTemp | Launch Frame | 0xXX
12 （未调试） | 设置PT100初始值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0C | 0x00 | 0xXX |  |  |  | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0C | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0C | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
13 （未调试） | 设置PT100校准值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0D | 0x00 | 0xXX |  |  |  | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0D | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0D | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
14 （未调试） | 设置板卡校准值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0E | 0x00 | 0xXX |  |  |  | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0E | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0E | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
15 （未调试） | 设置平台校准值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x0F | 0x00 | 0xXX |  |  |  | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0F | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x0F | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
16 （未调试） | 设置单位时间内温度变化值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x10 | 0x00 | ChannelNum | DeltaTemp(4bytes) |  | DeltaTime(1byte) | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x10 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
17 （未调试） | 设置单位时间内温度变化差值的上下限 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | …… |  |  | Parameter | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x11 | 0x00 |  |  |  |  | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x11 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x11 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
18 （未联调） | 故障上报 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xDF | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | 0xXX
19 （未联调) | 目标温度校准 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | …… | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x12 | 0x00 | 0x00 | targetTemp0 | calibrationTemp0 | targetTemp1 | calibrationTemp1 | 0xXX
20 （未联调) | 平台温度校准 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | …… | Parameter4 | Parameter5 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x13 | 0x00 | 0xXX | 0xXX | 0xXX | 0xXX |  | 0xXX
21 （联调） | 升级 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | CheckCode (2 bytes) |  | 其中： Parameter1 | 0x00 | 手动升级
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xE1 | 0x00 | 0xXX |  |  | 0x01 | 自动升级
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE1 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xE1 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
22 （调试OK） | 开/关水冷泵 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode 2Bytes
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x15 | 0x01 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x15 | 0x00 | 0x01 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x15 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
23 （调试OK） | 开/关 温控风扇 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 Bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x16 | 0x01 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x16 | 0x00 | 0x01 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x16 | 0x01 | 0x01 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
24 （新增） | 设置稳态误差值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x17 | 0x00 | ChannelNum | WarnningParam | ErrorParam | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x17 | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter2… |  | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x17 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame |  | 0xXX
25 （新增） | 获取稳态误差值 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x18 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x18 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | WarnningParam | ErrorParam | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x18 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
26 （新增） | 获取TEC工作次数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter | Parameter | CheckCode 2 bytes
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x19 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x19 | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | Hot Counts | Cool Counts | Work cycle | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter2… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x19 | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
27 （新增） | 设置PID配置参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | Parameter6 | Parameter7 | Parameter8 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1A | 0x00 | ChannelNum | target temperature | MAX_PID_OUTPUT | MIN_PID_OUTPUT | MAX_I_OUTPUT | MIN_I_OUTPUT | THRESHOLD | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1A | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1A | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
28 （新增） | 获取PID配置参数 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode 2 bytes
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1B | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 | Parameter3 | Parameter4 | Parameter5 | Parameter6 | Parameter7 | Parameter8 | CheckCode (2 bytes)
| Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1B | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | target temperature | MAX_PID_OUTPUT | MIN_PID_OUTPUT | MAX_I_OUTPUT | MIN_I_OUTPUT | THRESHOLD | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1B | 0x01 | 0x00 | ErrorCode (2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
29 （新增） | 获取当前通道使能状态 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode （2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1C | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | Parameter2 (1 byte) | Parameter3 (1 byte) | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1C | 0x00 | 0x00 | ChannelNum | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode (2 bytes) | Parameter… | CheckCode （2 bytes）
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1C | 0x01 | 0x00 | ErrorCode | Launch Frame | 0xXX
30 (新增) | 开/关 抽冷凝水泵 | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | Parameter2 | CheckCode (2 Bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0x1D | 0x00 | Value | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | checkCode (2 bytes)
| Normal Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1D | 0x00 | 0x00 | 0xXX
|  | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | status | Parameter1 | ErrorCode(2 bytes) | Parameter2… | checkCode (2 bytes)
| Exception Result Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x03 | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0x1D | 0x01 | 0x00 | ErrorCode(2 bytes) | Launch Frame | 0xXX
| 清除板卡使用标示（内部指令，仅用作测试用） | Header1 | Header2 | FrameLength |  | FrameType | Frame Index (two bytes) |  | Object Unit | Command Code | Parameter1 | CheckCode (2 bytes)
| Launch Frame | 0x55 | 0xAA | 0xXX | 0xXX | 0x01 | 0xXX | 0xXX | 0x0B | 0xDE | 0x00 | 0xXX | 55 AA 06 00 01 01 00 0B DE 00 14 73
Note on B5: gg:查询firmware版本
Note on L9: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L12: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on M15: 作者: 通道号，目前只有4通道，1~4
Note on N15: 作者: 预留，为兼容PID分段的情况。
Note on L18: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L21: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B23: 作者: 设置目标温度的最大/最小值
Note on N24: 作者: 4bytes
Note on O24: 作者: 4 bytes
Note on L27: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L30: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N33: 作者: 4bytes
Note on P33: 作者: 4 bytes
Note on L36: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L39: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L45: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L48: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N52: 作者: 0：不使能； 1：使能； 其它值无效
Note on L55: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L58: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L64: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L67: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B69: 作者: 获取目标温度最大/最小值
Note on L73: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O73: 作者: 4bytes
Note on P73: 作者: 4 bytes
Note on L76: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L83: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O83: 作者: 4bytes
Note on P83: 作者: 4 bytes
Note on L86: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L92: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L95: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L101: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O103: 作者: 本版本，异常结果帧中，增加了温度值
Note on L104: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L111: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L114: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L120: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L123: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L130: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L133: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L139: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L142: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L148: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L151: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L157: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L160: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B166: 作者: 目标温度校准（点对点的情况）
Note on M167: 作者: 0x01 使能 0x00 不使能
Note on B170: 作者: 平台温度校准
Note on M171: 作者: 平台校准参数，预留100Byte
Note on N171: 作者: PT100校准参数（预留100Byte)
Note on O171: 作者: 板卡校准参数（预留100Byte)
Note on L179: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L182: 作者: 0x01：不满足升级条件。后面的errorcode 用来表明当前的状况
Note on L186: 作者: 代表通道号
Note on M186: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L189: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L192: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L195: 作者: 代表通道号
Note on M195: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L198: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L201: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on B203: 作者: 设置稳态误差值 包含稳态时，报警/报错值
Note on N204: 作者: 4bytes 报警参数
Note on O204: 作者: 4 bytes 报错参数
Note on L207: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L210: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L216: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O216: 作者: 2bytes 报警参数
Note on P216: 作者: 2 bytes 报错参数
Note on L219: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L225: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O225: 作者: 4bytes 加热次数
Note on P225: 作者: 4 bytes 制冷次数
Note on Q225: 作者: 4 bytes 循环次数
Note on L228: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on N232: 作者: 4 bytes 目标温度
Note on O232: 作者: 4bytes PID输出最大值
Note on P232: 作者: 4bytes PID输出最小值
Note on Q232: 作者: 2bytes 积分输出最大值
Note on R232: 作者: 2bytes 积分输出最小值
Note on S232: 作者: 1byte 积分分离阈值
Note on L235: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L238: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L244: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O244: 作者: 4 bytes 目标温度
Note on P244: 作者: 4bytes PID输出最大值
Note on Q244: 作者: 4bytes PID输出最小值
Note on R244: 作者: 2bytes 积分输出最大值
Note on S244: 作者: 2bytes 积分输出最小值
Note on T244: 作者: 1byte 积分分离阈值
Note on L247: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L253: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on O253: 作者: 0:不使能 1:使能 其它值无效
Note on L256: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on M259: 作者: 0：关闭； 1：打开；
Note on L262: 作者: 0x00 Normal Result Frame
Note on L265: 作者: 0x01：Exception Result Frame
Note on L268: 作者: 00：表示把相关flag置位为0，从而烧录板卡时，会写入默认值